|  |
| --- |
| **贴敷式胰岛素泵系统参数** |
| 规格 | 泵 | 便携式控制器 |
| 模式 | 贴敷式无管路 | / |
| 尺寸 | ≥59.5x40x11.1mm (长x宽x高) | ≥112x57.2x12mm(长x宽x高) |
| 重量 | ≤23g (不含电池和药液） | ≤71g(不含电池) |
| 使用温度 | 5~40℃  | 5~40℃  |
| 使用湿度 | 10~93% (不冷凝) | 10~93% (不冷凝) |
| 存储、运输温度 | -40℃~ 55℃ | -40℃ ~55℃ |
| 报警提示方式 | 亮灯，震动 | 声音，亮灯，屏幕提示 |
| 历史存储 | 有，内置 | 有，内置 |
| 显示屏 | 无 | ≥3.2吋，彩屏，触摸屏 |
| 电池容量 | ≥70 mAh | ≥1000 mAh |
| 低药量报警阈值 | 10~50U，步长5，默认10 |
| 自动关机 | 打开、关闭两种设置，默认关闭 |
| 自动关机等待时间 | 1~24小时，步长1，默认10 |
| 基础率速度 | 0.025U/小时~35U/小时，步长:0.025 U/小时 |
| 基础率预置 | 三种预置，每种预置可设置≥48个输注速度 |
| 最大基础率 | 0.1~35 U/小时，默认值:1.5 U/小时 |
| 初始基础率 | 0.025~35 U/小时，默认值:0.5 U/小时 |
| 临时基础率 | U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入的值，默认关闭 |
| 大剂量输注 | 0.025U~25U，三个预设值 |
| 大剂量增量步长 | 0.025/0.05/0.1/0.5/1 U可选，默认0.1 U |
| 最大大剂量 | 1~25U，大剂量步长: 1U，默认值为10U |
| 延长双波大剂量 | 延长量时间:0.5-8小时，步长:0.5小时 |
| 快速大剂量 | 打开、关闭两种设置，默认打开 |
| 快速大剂量增量步长 | 0.1~2U，默认1 U |