| 申请科室 | 蒙医肿瘤科 | 设备名称 | 体腔热灌注治疗机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 预算单价 （万元） | 70万 |
| 配置要求 | 1. 电脑控制系统 1套； 2. 操作软件 1套； 3. 蠕动泵 3台； 4. 感应加热系统 1台。 |  |  |
| - 参数 | # 一 、主要技术指标： 1. 温度传感器要求如下： 1.1具有高精度温度传感器，计算机多点精确控温。 1.2灌注管、回流管、循环管温度传感器测量精度≤±0.3℃，显示分辨率≤0.1℃。 1.3循环管温度传感器温控范围22℃～55℃，温控误差≤±0.5℃。 2. 流速调节范围：50～550ml/min，精度≤±5%。 - 提供多种治疗模式 - 3.微波感应式加热治疗液体，防止药液污染，安全可靠。 4. 双屏幕设计，外置多个操作按钮和温度柱表，可进行有效的实时监控。 5多重安全保障功能：设有急停开关按钮、过热保护系统、关键步骤的操作提示等保障功能 - 6. 治疗机配备≥3个蠕动泵。 |  |  |

医疗设备配置核心技术需求表