| 申请科室 | 脑病科 | 设备名称 | 动态血压监测仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2台 | 预算单价 （万元） | 1.2 |
| 配置要求 |  |  |  |
| - 参数 | - 测量方法：阶梯放气示波法 2.收缩压测量范围：40-260 mmHg；舒张压测量范围：20-210 mmHg；心率范围：40-200 bpm 3.准确性：±3 mmHg 4.取样周期：提供5-120分钟≥9个可程序化周期 5.可穿戴式佩戴，无袖管设计 6.智能升压技术 7.提供脉搏波功能 8.分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图） 9.支持统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在统计页上 10.趋势图可以容纳最多72小时的数据 |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表