| 申请科室 | 蒙医肿瘤科 | 设备名称 | 定向透药治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2台 | 预算单价 （万元） | 5万元 |
| 配置要求 | 1主机附件 主机 壹台 电源线 壹条 熔断器 贰个 电极线 肆条 绑带 壹套 绒布套 壹套 吸水加热电极片 肆对 电极片 捌对 |  |  |
| - 参数 | 1、输出通道：四通道。 2、治疗模式：三种，导药按摩、导药、按摩模式。 3、调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 4、调制波波形：方波、正弦波、三角波、梯形波、锯齿波。 5、电刺激强度：0～99级可调。 6、中频脉冲电压：导药模式最大峰值电压45V，允差±30%；按摩模式最大峰峰值电压90V，允差±30%。 7、电极片辅助温热温度：43℃，允差±3℃。 8、电致孔功能： 8.1、脉冲波群由6个脉冲宽度50μs，频率2kHz的脉冲组成，允差±20%。 8.2、电致孔输出最大峰值电压90V，允差±20%。 8.3、电致孔强度10可调。 |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表